## F.4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. 18/03966 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33155000-1 | 1 | Dispozitiv pentru magnetoterapie | Dispozitiv pentru magnetoterapie | 6: Număr canale independente: min 2 Frecvența de lucru: 10-100 impulsuri/s Intensitatea câmpului magnetic: 1,5-5 mT Precizie: frecvența: +/- 10%, intensitate: +/- 5% Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru 6 ore, proceduri 15-40 min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Solenoizi: 4 seturi ( spate, cap, membre) Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 2 | Dispozitiv de terapie cu ultrasunet | Dispozitiv de terapie cu ultrasunet | 6: Frecvență: 0.8 – 3 MHz, minim 2 frecvențe de lucru Intensitate unde emise: 0-1 W/cm2 Regimuri de lucru: continuu, impulsuri Durata impulsuri: 2-10 ms Precizie: </= 10% Timer: 1 – 30 min, discretie 1 min Indicator timp rămas - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Emițătoare: 4 bucăți, inclusiv rectal Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 3 | Dispozitiv pentru galvanizare | Dispozitiv pentru galvanizare | 6: Tip curenet: Continuu Intensitate: 0-50 mA, pas de incrementare 1 mA Precizie: </= 10% Sarcina: 0-1500 Ohm Timer: 1 – 60 min, discretie 1 min Indicator prezență curent pe electrozi - da Indicator timp rămas - da Setare automată a curentului la 0 la conectare, finisare procedură, întrerupere circuit – da Protecție creștere curent peste valoarea setată - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 15-40 min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi: 2 seturi Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 4 | Dispozitiv pentru diadinamoterapie | Dispozitiv pentru diadinamoterapie | 6: Frecvență: 50, 100 Hz, Intensitate: 0-50 mA, pas de incrementare 1 mA Tipuri de curenți: MF, DF, CP, LP, RS, MM Precizie: F ≤ 5%, I ≤5% Timer: 1 – 30 min, discretie 1 min Indicator timp rămas - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi reutilizabili: 3 bucăți Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 5 | Dispozitiv pentru darsonvalizare | Dispozitiv pentru darsonvalizare | 6: Dispozitiv pentru darsonvalizare: Frecvență: 110 KHZ +/- 10 % Frecvență modulare: 50, 100 Hz, Imax – 5 mA Timer: 1 – 30 min, pas de încrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambient la exploatare: 10-40 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Rezonator: 2 buc Electrozi: ciupercă - 2 buc, pieptene – 2 buc, rectal – 2 buc, vaginal - 2 buc, ureche, gingii Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 6 | Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice | Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice | 6: Frecvență câmp electromagnetic generat: 460 MHz +/- 10 % Putere câmp EM generat: 0-25 W, pas de încrementare – 1 W Precizie: frecvența: ≤10%, intensitate: ≤ 5% Timer: 1 – 30 min, pas de încrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Cablu frecvență înaltă: 2 buc Emițători: vaginal, rectal, cilindric Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 7 | Dispozitiv pentru somn electrogen | Dispozitiv pentru somn electrogen | 6: Număr canale: minim 2 Durata impulsuri: 0,5 - 3 ms Frecvența impulsuri: 10 – 160 HZ Frecvența de umplere: 2 – 20 KHZ Timer: 1 – 90 min, pas de încrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru nântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Măști pentru somn electrogen: pediatrice 3 buc, maturi 3 buc. Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 8 | Dispozitiv magneto-laser | Dispozitiv magneto-laser | 6: Putere laser: 1-10 mW Tip laser: roșu, infraroșu Frecvența de repetiție a impulsurilor laser: infraroșu: 5- 250 Hz, roșu: 2 Hz Inducția magnetică: 20-50 mT Timer: 1 – 10 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 1-10) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Emițător, Ochelari de protecție Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 9 | Inhalator | Inhalator | 6: Tip: cu compresor Mărime medie particule: 3-4 um Cantitate particule <5 um: >75 % Viteză pulverizare: 0,2-0,5 ml/min Volum medicament: > 6 ml Nivel zgomot: <60 dB Timer: 5-15 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru 7 ore/zi, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 10 | Dizpozitiv CE ultraînaltă | Dizpozitiv CE ultraînaltă | 6: Frecvență: 27.16 MHz Putere ieșire: 10-60 W Timer: 1- 20 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru neântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi detașabili: 3 perechi Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
33155000-1 | 11 | Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii) | Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii) | 6: Cantitate aeroioni la 1 m de ionizator: 150000 - 200000 ion/cm3 Volum aer ionizat: 50 m cubi Tensiunea pe electrodul ionizant: 15-20 KV Putere: < 10 W Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F.4.2
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. 18/03966 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33155000-1 | 1 | Dispozitiv pentru magnetoterapie | Dispozitiv pentru magnetoterapie | 3: Buc; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 2 | Dispozitiv de terapie cu ultrasunet | Dispozitiv de terapie cu ultrasunet | 3: Buc; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 3 | Dispozitiv pentru galvanizare | Dispozitiv pentru galvanizare | 3: Buc; 4: 10; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 4 | Dispozitiv pentru diadinamoterapie | Dispozitiv pentru diadinamoterapie | 3: Buc; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 5 | Dispozitiv pentru darsonvalizare | Dispozitiv pentru darsonvalizare | 3: Buc; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 6 | Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice | Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice | 3: Buc; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 7 | Dispozitiv pentru somn electrogen | Dispozitiv pentru somn electrogen | 3: Buc; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 8 | Dispozitiv magneto-laser | Dispozitiv magneto-laser | 3: Buc; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 9 | Inhalator | Inhalator | 3: Buc; 4: 6; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 10 | Dizpozitiv CE ultraînaltă | Dizpozitiv CE ultraînaltă | 3: Buc; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33155000-1 | 11 | Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii) | Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii) | 3: Buc; 4: 1; 7: 0; 8: 0
|  | TOTAL |  | 7: 0; 8: 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________